## 例6フロー(シマジン）
シマジン分析操作手順フロー
試料採取 |  |  | 精製水及びアセトンで洗浄したガラス瓶に採取し、満水にして密栓し、速やかに試験する。速やかに試験できない場合は4～10℃の冷暗所に保存する。なお、試料に残留塩素が含まれている場合には、アスコルビン酸ナトリウム0.01～0.02gを加える。
検水250mL （検量線を超過した場合は検水量を調整する）
固相カラム（溶媒10mL及び精製水10mLでコンディショニングを施したもの）
10～20mL/minで通水する。
30min以上窒素ガスを通気して乾燥する。
溶媒5mLをカラム上端から緩やかに流し、試験管に取る。
濃縮液
窒素ガスを吹き付け0.8mL以下に濃縮する。
内部標準液0.1mLを加える。
溶媒で正確に1mLとする。
試験溶液
ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ－質量分析計に注入
シマジン及び内部標準のターゲットイオンのピーク面積を求める
検量線を用いて各ピーク面積比からシマジンの量を求め、検水中のシマジン濃度を算出する。

## 例6一覧表（シマジン）
内部精度管理項目一覧表
項目 |  | 共通 | 個別 | シマジン | チウラム | 補足および課題 | 出典
測定方法 |  |  |  | GC/MS | HPLC
検量線の種類 |  |  |  | 内部標準法 | 絶対検量線
測定 | 操作ブランクの実施 |  | ○ | バッチ毎に1回測定 |  | ・検出されないことを確認する ・検出された場合、前処理に問題がないか確認する | ・環告第59号付表5
| 検量線の確認 | ○ |  | r=0.995以上 |  |  | 医薬品GMP参考書※
|  | ○ |  | 4点（0点を含む）以上で作成 |  |  | 有害大気汚染物質 測定の実際(HCHO)
| 二重測定の実施 | ○ |  | バッチ毎に1検体測定 （30％以内であることを確認） |  | 前処理から行う ・超過した場合、測定値は採用しない 検量線を再度調製後、前処理を実施し測定 | ・ 有害大気汚染物質測定マニュアル (平成20年版) 一部引用
| 感度変動の確認 | ○ |  | バッチ毎に検量線の中間濃度を１日1回以上測定 10試料を越える場合は、10試料毎に1回以上測定 ±20％以内であることを確認（出展では±10％以内が望ましいとしている） |  | ・超過した場合、測定値は採用しない 機器をチューニング後、検量線を再度調製し測定 | ・ 有害大気汚染物質測定マニュアル (平成20年版)
| 回収率の確認 | ○ |  | 標準添加試験又は標準試料の分析を定期的に実施する
| 定量下限値の確認 | ○ |  | 定量下限値に相当する標準液のピークがS/N=10以上であることを確認する | 分析毎に実施する | 分析毎に実施する
|  |  |  | 検量線の最小標準濃度及び操作ブランク5回以上の繰返し測定から、検出下限(3σ)定量下限(10σ)を算出 分析精度10％ S/N比10以上 実施頻度 年１回もしくは条件変更時 |  | ・基準値の1/10以下を満足すること（環境基準値0.003mg/L) ・基準値の1/10を満足しない場合は、機器の調整をする。濃縮率を変更するときには、回収率試験を実施する（80～120％以内） | ・環告第59号付表5 ・JIS K 0128(2000) ・ 有害大気汚染物質測定マニュアル (平成20年版)
| その他 |  | ○ | ・固相カラムのLot管理 |  | ・Lot変更毎に回収率を確認する | 外因性内分泌攪乱化学物質調査暫定マニュアル（平成10年）
維持 | 機器管理 |  | ○ | ・日常点検 ヘリウムガスボンベの残圧確認、真空ポンプの異音及び真空度を確認 ピークモニターの確認 検量線作成時オートチューニングの実施 チューニング結果より各諸条件の確認 ピーク形状ならび分離状態の確認 消耗品の交換 ・定期点検 フィラメントの交換 イオン源の洗浄 ロータリーポンプのオイル交換 |  | ・使用機器取扱説明書 ・チェック項目は自社規定に基づいて実施する ・使用毎にチェックシートに記載する ・日常点検で問題がある場合は、計量管理者の指示に従うこと | ・JIS K 0123(2006)
| 試薬管理 |  | ○ | 標準液の管理方法 新標準作成時、旧標準試料との比較 |  | ・標準液は適正に管理すること（１次標準液は-20℃アンプル保管し、有効期間は3ヶ月以内とする） ・新標準作成時には、必ず旧標準試料と比較し、適正に標準試料が作成されているか確認する | ・JIS K 0128(2000) ・環告第59号付表5
| 室内管理 | ○ |  | ・温湿度管理（室内） ・温度管理（試料） ・作業区域の識別（区別） |  | ・室内温湿度の基準は設けていない ・高濃度及び低濃度における前処理方法を識別（区別）する | ・JIS K 0128(2000)

## 例７フロー
2011.3.9 水質・土壌技術委員会 資料
チウラム測定作業フローチャートの例
（JIS K 0128、環告59号付表4）
固相カラム
＜コンディショニング＞ アセトン約10ml、 アセトニトリル約10ml、水約10ml を緩やかに通して洗浄する。
試料
ろ過 （浮遊物が多いとき）
固相吸着
固相乾燥
固相溶出
濃 縮
HPLC測定
pHを3.5に調整
塩酸（1+11)
毎分10～20mlで流下させる
水10mlを流して洗浄
約30分間吸引又は遠心分離
アセトニトリルを緩やかに通す 流速：1ml/min程度 溶出量：3ml程度
溶出液に窒素を緩やかに 吹き付けて1mlに定容
窒素ガス
アセトニトリル
水
浮遊物の アセトニトリル 洗浄
残さ （浮遊物）
アセトニトリル洗液
アセトン

## 例7一覧表ﾁｳﾗﾑ
内部精度管理項目一覧表
2011.3.9 水質・土壌技術委員会 資料
項目 |  |  |  | 共通 | 個別 | チウラム | 補足および課題 | 出典
測定方法 | [5 empty] | HPLC
検量線の種類 | [5 empty] | 絶対検量線
測定 | － | 精 | 操作ブランク の実施 |  | ○ | 定量下限値の20%以上検出された場合、前処理からやり直し |  | 環告59号付表4
|  |  |  | ○ |  | バッチ毎に1回以上の測定
| － | 精 | 検量線 の確認 | ○ |  | r=0.995以上 |  | 医薬品GMP参考書※
|  |  |  | ○ |  | 4点（0点を含む）以上で作成 |  | 有害大気汚染物質 測定の実際(HCHO)
|  |  | 二重測定の実施 | ○ |  | バッチ毎に1検体測定 （30％以内であることを確認）
| － | 精 | 感度変動 の確認 | ○ |  | 検量線中間付近濃度の標準溶液を10試料毎に測定 感度変動が±20% | 範囲内を超える場合は標準液を新たに調製、試料を再測定 | 有害大気汚染物質 測定の実際(HCHO)
|  |  |  | ○ |  | 1バッチが10試料に満たない場合はバッチの前後で測定
|  |  | 回収率の確認 | ○ |  | 標準添加試験又は標準試料の分析を定期的に実施する 回収率は80～120％の範囲であること | 作業要因(作業者、カラム、固相lotなど）が変更された時に実施 | 外因性内分泌攪乱化学物質調査暫定ﾏﾆｭｱﾙ H10環境庁
|  |  | 定量下限値 の確認 | ○ |  | 定量下限値に相当する標準液のピークがS/N=10以上であることを確認する | 分析毎に実施する
| － | 精 |  |  | ○ | 検量線の最低濃度は2ng | ・試料500mlとした場合、 0.0002mg/L相当 （環境基準値0.006mg/L） | 環告59号付表4、 JISK0128-2000
|  |  |  | ○ |  | 定量下限値は5試料以上のブランクの標準偏差の10倍、又は検量線作成時の最低濃度の標準溶液を5回以上繰り返して測定したデータの標準偏差の10倍 |  | 有害大気汚染物質 測定の実際(HCHOなど) JISK0128-2000用水・排水中の農薬試験方法
|  |  | その他 |  | ○ | 試料濃縮液を保管する場合は0～10℃で保管 |  | JISK0128-2000用水・排水中の農薬試験方法
[5 empty] | ○ | 固相吸着による濃縮時は流速10～20ml/minを保つ |  | JISK0128-2000用水・排水中の農薬試験方法
維持 | － | 精 | 機器管理 | ○ |  | ①定期検査の実施 機器の取扱い説明書に従った性能検査 頻度や検査項目は機器により異なる ②日常点検の実施 分析するうえで必要な点検項目をリストアップし、実施する | 機器説明書等参照
[5 empty] | ○ | ベースライン安定性：測定感度のフルスケールの2%以内 |  | 医薬品GMP参考書※
[5 empty] | ○ | ノイズ、ドリフト：5～10分間記録し、解析、評価する |  | 医薬品GMP参考書※
| － | 精 |  |  | ○ | カラム状態評価：ピーク形状、理論段数、シンメトリー係数などで評価 |  | JISK0124-2002高速液体クロマトグラフィー通則
| － | 精 | 試薬管理 |  | ○ | ・1次標準液(1mg/ml）：-20℃暗所でアンプル保管 |  | JISK0128-2000用水・排水中の農薬試験方法
[5 empty] | ○ | ・1次標準液(1mg/ml）：保管期間は90日を限度とする |  | 環告59号付表4
[5 empty] | ○ | ・2次標準液(10ug/ml)：使用時に調製する |  | 環告59号付表4
[5 empty] | ○ | ・3次標準液(1ug/ml)：使用時に調製する |  | 環告59号付表4、 JISK0128-2000
[5 empty] | ○ | アセトン、アセトニトリル、精製水のグレード
[5 empty] | ○ | 移動相：混合溶離液の組成は室温における混合前の体積比で表す |  | JISK0124-2002高速液体クロマトグラフィー通則
| 真 | － |  |  | ○ | 標準試薬のグレード
| － | 精 | 室内管理 | ○ |  | 室内温湿度管理 | 測定機器仕様書による
|  |  |  | ○ |  | 保管庫(冷蔵庫）温度管理：試料は0～10℃に保存 |  | JISK0128-2000
|  |  |  | ○ |  | 試薬、試料保管場所の汚染防止
|  |  |  | ○ |  | 試料間汚染等がないよう作業区画を分離する 温湿度を記録（基準なし）する
|  |  |  | ○ |  | 電圧変動±10%以下 |  | JISK0124-2002高速液体クロマトグラフィー通則
※「GMPテクニカルレポート 医薬品等の品質保証に係る精度管理」 監修：厚生省医薬安全局薬事研究会 著者：増井俊夫 じほう㈱

## 例８フロー（VOC)
VOC分析手順
| 試料 | 保管する場合は冷蔵保管(5℃程度）
| 試料採取 | 低濃度：直接バイアルの標線まで
高濃度：試料+水(VOCフリー)で標線まで
高濃度：希釈後、標線まで(水を食える場合有り)
食塩添加
3.5g（3.4～3.6g)
キャップを閉める
IS添加
| 激しく振とう |  | 10μLシリンジで5μLを採取・注入
GC/MS測定
標準
|  |  | std-1 | 0.4ppm
|  |  | std-2 | 4ppm
|  |  | std-3 | 10ppm
|  |  | std-4 | 50ppm
|  |  | IS | 4ppm | 5μL添加

## 例８一覧表 （VOC)
内部精度管理項目一覧表
項目 |  | 共通 | 個別 | VOC | 補足および課題 | 出典
測定方法 |  |  |  | HS-GC/MS
検量線の種類 |  |  |  | 内部標準法
測定 | 操作ブランク の実施 |  | ○ | バッチ毎に1回以上の測定 (最低標準濃度の1/10以下) | ラボ内で使用する溶剤に要注意
| 検量線 の確認 | ○ |  | 4点（0点を含む）以上で作成 r=0.995以上 | 直線性の範囲
| 二重測定の実施 | ○ |  | バッチ毎に1検体測定 （30％以内であることを確認）
| 感度変動 の確認 | ○ |  | 検量線中間付近濃度の標準溶液を10試料毎に測定 感度変動が±20% | ISの強度で確認可 2成分のISを添加した場合に違う挙動を示すことがある
| 回収率の確認 | ○ |  | 標準添加試験又は標準試料の分析を定期的に実施する 回収率は80～120％の範囲であること
| 定量下限値 の確認 |  |  | 定量下限値に相当する標準液のピークがS/N=10以上であることを確認する (一般的にはS/N=10程度で定量可能なピークであるが、自動解析では50以上が必要) | 分析毎に実施する
|  | ○ |  | 検量線用標準液の最低濃度の5回以上の測定から検出下限(3σ)・定量下限(10σ)を求める | 定期的に実施する 基準値の1/10よりも低いところに定量下限がある場合、実際より高い定量下限（報告下限）を設定することがある
| その他 (コメントなど) |  |  | 標準液の管理方法 (作り替えたときのチェック) 技能試験の参加 (zスコアなどによる評価) 対象化合物に対する内部標準物質の種類、ピーク形状、分離状態のチェック (一斉分析では高極性化合物でピーク形状や分離状態をチェックする。) 標準溶液や内標準溶液の注入の仕方 | 問題点 2種類添加している内標準の回収率が測定ごとに大きく異なることがある 再測定までの試料の保存方法(試料を分取すると試料瓶に空隙ができる) | ＪＩＳ K 0125
維持 | 機器管理 | ○ |  | 日常：始業前点検 オートチューニング スペクトルパターンの変動 EM電圧の変動 定期：定期点検 EMの交換時期 EMの初期値 スペクトルパターンの変動 パラメータの異常値の有無 | 許容範囲を設定する必要がある。 （オートチューニング時の標準物質のマススペクトルパターンの確認は最低限必要） 検量線の直線性、分析前後の感度確認は必要である
| 試薬管理 | ○ |  | 標準液の濃度チェック 標準溶液の保管方法 試薬ブランク | 標準、内標準の管理 一般的には冷蔵保存 ただし、安定性が確認できれば、気密容器で常温保存も可能
| 室内管理 |  | ○ | 同じ室内での測定対象成分の使用をチェック

## 参考資料3VOC
6890 HS-GC/MS
測定結果（unit: ng/5ml）
| ｸﾛﾛﾎﾙﾑ | ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ
n1 | 121.769 | 21.263 | 18.017
n2 | 112.956 | 19.647 | 17.993
n3 | 124.89 | 21.7 | 14.379
n4 | 125.596 | 21.412 | 16.799
n5 | 120.253 | 20.754 | 16.768
n6 | 117.271 | 20.938 | 17.651
n7 | 115.504 | 20.647 | 16.917
n8 | 112.074 | 20.242 | 18.074
n9 | 119.763 | 21.266 | 17.375
n10 | 118.905 | 21.391 | 16.388
平均値 | 118.8981 | 20.926 | 17.0361
σ | 4.3317 | 0.59093 | 1.0522
CV（％） | 3.6432 | 2.8239 | 6.1761
生データ（AREA）
| ｸﾛﾛﾎﾙﾑ | ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ | 4-ﾌﾞﾛﾓﾌﾙｵﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ(IS)
n1 | 3821055 | 271519 | 18958 | 124204
n2 | 3855224 | 272176 | 20593 | 135097
n3 | 4002284 | 283165 | 15467 | 126842
n4 | 4118921 | 285808 | 18479 | 129804
n5 | 3892631 | 273175 | 18206 | 128126
n6 | 3957730 | 287412 | 19977 | 133584
n7 | 3941388 | 286450 | 19363 | 135068
n8 | 3975502 | 291734 | 21499 | 140408
n9 | 3968184 | 286745 | 19307 | 131148
n10 | 3907928 | 286145 | 18068 | 130089
平均値 | 3944084.7 | 282432.9 | 18991.7 | 131437
σ | 79185.5422 | 6940.9371 | 1556.1768 | 4479.158
CV（％） | 2.0077 | 2.4576 | 8.194 | 3.4078
Concentration (unit: mg/L)
| ｸﾛﾛﾎﾙﾑ | ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ
n1 | 0.024354 | 0.0042526 | 0.0036034
n2 | 0.022591 | 0.0039294 | 0.0035986
n3 | 0.024978 | 0.00434 | 0.0028758
n4 | 0.025119 | 0.0042824 | 0.0033598
n5 | 0.024051 | 0.0041508 | 0.0033536
n6 | 0.023454 | 0.0041876 | 0.0035302
n7 | 0.023101 | 0.0041294 | 0.0033834
n8 | 0.022415 | 0.0040484 | 0.0036148
n9 | 0.023953 | 0.0042532 | 0.003475
n10 | 0.023781 | 0.0042782 | 0.0032776
平均値 | 0.02378 | 0.0041852 | 0.0034072
σ | 0.00086634 | 0.00011819 | 0.00021043
CV（％） | 3.6432 | 2.8239 | 6.1761

## 例９分析フロー(NO3)
JIS K 0102 43.2.3 : 銅・カドミウムカラム還元-ナフチルエチレンジアミン吸光光度法
5種Cのろ紙でろ過
最初の50mLは捨てる
試料 最大80mL
← 塩化アンモニウム･アンモニア溶液 10mL
硝酸性窒素還元用カラム
| 水で定容 100mL |  |  |  |  | カラム充填液50mL
10mL/min
流下液は捨てる
20mL流す 10mL/min
流下液は捨てる
50mLを流す
最初の流下液15mLは捨てる
次の流下液25mLを試験管に集める
残りの流下液は捨てる
試料 最大10mL
← 4-アミノベンゼンスルホンアミド溶液 1mL
振り混ぜ5分静置
← 二塩化N-1-ナフチルエチレンジアンモニウム溶液 1mL
転倒撹拌
静置 20分
分光光度計 測定
（波長540nm）

## 例９一覧表(N)
内部精度管理項目一覧表
項目 |  | 共通 | 個別 | NO2+NO3 | NO2+NO3 | 補足および課題 | 出典
測定方法 |  |  |  | 流れ分析法 | JIS K 0102 43.2.3 : 銅・カドミウムカラム還元-ナフチルエチレンジアミン吸光光度法 JIS K 0102 43.1.1 : ナフチルエチレンジアミン吸光光度法
検量線の種類 |  |  |  | 絶対検量線 | 絶対検量線
測定 | 操作ブランク の実施 | ○ |  | バッチ毎に1回の測定 (最低標準濃度未満) |  | 試料の分析結果に含まれる、操作に伴う汚染を補正する 操作ブランク結果を蓄積し、異常な操作ブランク値でないことを確認する | JIS K 0102
| 検量線 の確認 | ○ |  | 4点（0を含む）以上で作成、r＝0.999以上 |  | バックグラウンドでの汚染も考慮
| 二重測定の実施 | ○ |  | バッチ毎に1検体測定 （30％以内であることを確認）
| 感度変動 の確認 | ○ |  | 検量線の中間点濃度を20試料に1回入れてピーク高さを確認する 銅カドミウム還元カラム法では還元率を確認する |  | 前処理から分析までの工程において、異常がなかったことを確認する
| 回収率の確認 | ○ |  | 標準添加試験又は標準試料の分析を定期的に実施する 回収率は80～120％の範囲であること
| 定量下限値 の確認 | ○ |  | 基準の1/10を検量線の最低濃度として確認 |  | 分析毎に実施する
|  | ○ |  | 検量線用標準液の最低濃度の5回以上の測定から検出下限値(3σ)、定量下限値(10σ)を求める |  | 定期的に実施する
維持 | 機器管理 |  | ○ | ・日常点検：電源・比色計光源の確認 蒸留装置が規定温度まで上昇し、保温ができているか、チューブを流れる気泡が一定の間隔・大きさで導入されているか等を確認 ・定期点検：上記事項に加え、感度・再現性の確認を実施する | ・日常点検：可視ランプ、紫外ランプの確認 (フローセル使用の場合)フローセルの汚れを確認 ・定期点検：ベースライン安定度の確認 測光繰り返し精度、波長の正確さ、再現性の確認 | 分析機器が定期的に性能を満たすことを確認する 使用にあたって、異常がなかったことを記録する | 機器の取扱い説明書
| 試薬管理 |  | ○ | 有効期限内に使用する。 標準液については、測定毎に作り替えQC試料を使用したチェックを行う。 |  | 更新前の標準液の濃度変化がなかったことを確認する 二次標準液の調製手順が正しかったことを確認する
| 室内管理 | ○ |  | 同じ室内での測定対象成分の使用をチェック |  | 適切な環境で分析が実施されていたことを証明する
その他 |  |  |  | 標準液の管理方法 測定ごとに作り替え、チェックする 技能試験の参加 (Zスコアなどによる評価)

## 例10フロー(F)
（JIS K 0102 34.1:ランタンアリザリンコンプレキソン吸光光度法)
| 空試験 | 試料
← 水酸化ﾅﾄﾘｳﾑ溶液(100g/L) 数滴
微ｱﾙｶﾘ性とする
加熱濃縮 約30mL
濃縮液 全量
← 二酸化ケイ素 約 1g
← りん酸 1mL
← 硫酸 30mL
水蒸気蒸留
受器 水 20mL
フラスコ内が140℃に達したら水蒸気を導入する
145±5℃に保つ
留出液 約220mL
定容 250mL
留出液
分取 最大30mL
← ｱﾙﾌｯｿﾝ溶液5mL
← ｱｾﾄﾝ 10mL
定容 50mL
振り混ぜ
静置 約1時間
分光光度計 測定
（波長620 nm）

## 例10一覧表(,F)
内部精度管理項目一覧表
項目 |  | 共通 | 個別 | F | F | 補足・課題 | 出展
測定方法 |  |  |  | 流れ分析法 | JIS K 0102 34.1 ランタン-アリザリンコンプレキソン吸光光度法
検量線の種類 |  |  |  | 絶対検量線 | 絶対検量線
測定 | 操作ブランク の実施 | ○ |  | バッチ毎に1回の測定 (最低標準濃度未満) |  | 試料の分析結果に含まれる、操作に伴う汚染を補正する 操作ブランク結果を蓄積し、異常な操作ブランク値でないことを確認する | JIS K 0102
| 検量線 の確認 | ○ |  | 4点（0を含む）以上で作成、r＝0.999以上 |  | バックグラウンドでの汚染を考慮
| 二重測定の実施 | ○ |  | バッチ毎に1検体測定 （30％以内であることを確認）
| 感度変動 の確認 | ○ |  | 検量線の中間点濃度を20試料に1回入れてピーク高さを確認する |  | 前処理から分析までの工程において、異常がなかったことを確認する
| 回収率の確認 | ○ |  | 標準添加試験又は標準試料の分析を定期的に実施する 回収率は80～120％の範囲であること |  | 繰り返し分析の精度を確認する
| 定量下限値 の確認 | ○ |  | 基準の1/10を検量線の最低濃度として確認 |  | 分析毎に実施する
|  | ○ |  | 検量線用標準液の最低濃度の5回以上の測定から検出下限値(3σ)、定量下限値(10σ)を求める |  | 定期的に実施する
維持 | 機器管理 |  | ○ | ・日常点検：電源・比色計光源の確認 蒸留装置が規定温度まで上昇し、保温ができているか、チューブを流れる気泡が一定の間隔・大きさで導入されているか等を確認 ・定期点検：上記事項に加え、感度・再現性の確認を実施する | ・日常点検：可視ランプ、紫外ランプの確認 (フローセル使用の場合)フローセルの汚れを確認 ・定期点検：ベースライン安定度の確認 測光繰り返し精度、波長の正確さ、再現性の確認 | 分析機器が定期的に性能を満たすことを確認する 使用にあたって、異常がなかったことを記録する | 機器の取扱い説明書
| 試薬管理 |  | ○ | 有効期限内に使用する 標準液については、測定毎に作り替えQC試料を使用したチェックを行う |  | 更新前の標準液の濃度変化がなかったことを確認する 二次標準液の調整手順が正しかったことを確認する
| 室内管理 | ○ |  | 同じ室内での測定対象成分の使用をチェック |  | 適切な環境で分析が実施されていたことを証明する
その他